丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法)

Bingxingganyan Bingdu Kangti Zhenduanshijihe(Meilianmianyifa)

Diagnostic Kit for Antibody to Hepatitis C Virus (ELISA)

本品系用丙型肝炎病毒（HCV）抗原包被的微孔板和酶标记抗人IgG及其他试剂制成，应用间接酶联免疫法原理检测人血清或血浆样品中的HCV抗体。

1 基本要求

生产和检定用设施、原料及辅料、水、器具、动物等应符合“凡例”的有关要求。

2  制造

2.1  专用原材料

2.1.1  HCV抗原

选用重组抗原或人工合成肽抗原，应包括结构区和非结构区。抗原的分子量、活性、纯度应符合要求。

2.1.2  抗人IgG

可使用抗人IgG单克隆抗体或多克隆抗体。抗体的纯度，活性，应符合要求。

2.1.3  辣根过氧化物酶(或其他适宜标记的酶)

辣根过氧化物酶的RZ值应不低于3.0，其他酶的纯度应符合相应的要求。

2.1.4 阳性对照用血清或血浆

HCV抗体检测为阳性的人血清或血浆。

2.1.5 阴性对照用血清或血浆

抗HCV抗体检测为阴性的人血清或血浆。

2.1.6  微孔板

CV（%）应不高于10%。

2.2  制备程序

2.2.1  纯化包被抗原

采用适宜的方法纯化抗原。纯化后抗原的分子量、纯度，活性，应符合要求。纯化后的抗原保存于适宜温度。

2.2.2  抗人IgG纯化

采用适宜的方法纯化抗体。纯化后抗体的纯度，活性，应符合要求。纯化后的抗体保存于适宜温度。

2.2.3  酶标记抗体的制备

抗体纯化及检定方法同2.2.2项，采用常规过碘酸钠－乙二醇或其他适宜方法进行辣根过氧化物酶或其他酶标记，标记酶的抗体应符合3.1.1-3.1.4和3.1.7项要求，加入适当的保护剂于低温下保存。

2.2.4  包被抗原浓度和酶标记抗体浓度的选定

采用方阵滴定法选择最佳包被抗原浓度和酶标记抗体的工作浓度。

2.2.5  包被抗原板的制备

采用最佳包被浓度的抗体包被微孔板孔，经封闭、干燥和密封等处理后，保存于2～8℃。对包被抗原板须抽样进行检定，应符合3.1.1-3.1.4和3.1.7项要求。

2.2.6  阳性对照

选用HCV抗体检测为阳性的5份以上人血清或血浆混合。经60℃加温1小时处理，除菌过滤后低温保存。

2.2.7  阴性对照

选用HCV抗体检测为阴性的5份以上人血清或血浆混合，经60℃加温1小时处理，除菌过滤后低温保存。

2.2.8反应时间的设置

检测过程中加入样本后反应时间应不低于60分钟，加入酶结合物后反应时间应不低于30分钟，加入显色液后反应时间应不低于30分钟。

2.3  半成品检定

按3.1项进行。

2.4 成品

2.4.1分批

应符合“生物制品分批规程”规定。

2.4.2分装与冻干

应符合“生物制品分装和冻干规程”，分装或冻干后保存于2~8℃。

2.4.2 规格

应为经批准的规格。

2.4.3 包装

应符合“生物制品包装规程”规定。

3  检定

3.1 半成品检定

3.1.1阳性参考品符合率

用国家参考品或经国家参考品标化的参考品进行检定，应符合要求。

3.1.2 阴性参考品符合率

用国家参考品或经国家参考品标化的参考品进行检定，应符合要求。

3.1.3精密性

用国家参考品或经国家参考品标化的参考品进行检定，CV(%)应不大于15%（n=10）。

3.1.4最低检出限

用国家参考品或经国家参考品标化的参考品进行检定，应符合要求。

3.1.5无菌检查

依法检查（附录 XII A）含有蛋白成分的液体组分，半成品加防腐剂分装后留样做无菌检查，采用直接接种法，应符合规定。

3.1.6  水分

冻干组分水分应不高于3.0% （附录 VII D）。

3.1.7 稳定性试验

试剂各组份放置37℃至少3天（有效期为6个月），应符合3.1.1～3.1.4项要求。

3.2 成品检定

3.2.1  物理检查

3.2.1.1  外观

液体组分应澄清；冻干组分应呈白色或棕色疏松体。

3.2.1.2  溶解时间

冻干组分应在3分钟内溶解。

3.2.2 阳性参考品符合率

同3.1.1项。

3.2.3 阴性参考品符合率

同3.1.2项。

3.2.4精密性

同3.1.3项。

3.2.5最低检出限

同3.1.4项。

3.2.6 稳定性试验

出厂前进行，方法同3.1.7项。

4  保存、运输及有效期

于2～8℃避光保存，有效期自组装之日起计算，按批准的有效期执行。

- 使用说明

使用说明书应包括以下主要内容

【制品名称】

通用名称：丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法)

汉语拼音：Bingxingganyan Bingdu Kangti Zhenduanshijihe(Meilianmianyifa)

英文名称：Diagnostic kit for antibody to Hepatitis C virus (ELISA)

【定义】

本品系由纯化HCV基因重组抗原或人工合成肽抗原相配比包被的微孔板和酶标记特异性抗人IgG及其他试剂配套组成，应用间接酶联免疫法原理检测人血清、血浆样品中的HCV抗体。

【试剂盒组成】

本试剂盒应包括下列主要成分：

(1) 包被抗原的微孔板

(2) 酶标记抗体

(3) 样品稀释液

(4) 底物及其稀释液

(5) 洗涤液

(6) 阳性对照和阴性对照

(7) 终止液

【使用方法】

(1) 每次实验每板设阳性对照至少2孔、阴性对照至少3孔和空白对照，其余孔加入规定量的样品稀释液，再加入规定量的待测样品，在规定温度下，放置规定时间后，用洗涤液充分洗涤，拍干。

(2) 每孔分别加入规定量的酶标记抗体，空白孔不加，置规定温度放置规定时间后，用洗涤液充分洗涤，拍干。

(3) 各孔加入底物溶液，在规定时间显色后，加入终止液终止反应。

【结果判定】

使用酶标仪，按规定波长测定各孔吸光值（A值）。各生产单位应对其试剂盒Cut off值的计算、阳性、阴性对照A值范围，提出明确的判断标准。

【注意事项】

(1) 不同批试剂组分不得混用。

(2) 试剂盒应按含有传染性材料对待。。

【保存及有效期】

于2~8℃避光保存，在有效期内使用。

【执行标准】

【批准文号】

【生产企业】

企业名称

生产地址

邮政编码

电话号码

传真号码

网址