人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒

（双抗原夹心酶联免疫法）

Renlei Mianyi Quexian Bingdu Kangti Zhenduan shijihe

(Shuang kangyuan jiaxin meilian mianyi fa)

Diagnostic Kit for Antibody to Human Immunodeficiency Virus

(Double Antigen Sandwich - ELISA)

本品系用人类免疫缺陷病毒I型和II型（HIV-1/HIV-2）抗原包被的微孔板和HIV-1/HIV-2抗原酶标记物及其他试剂组分制成，应用双抗原夹心酶联免疫法原理检测人血清或血浆中的HIV-1和HIV-2抗体。

1  基本要求

生产和检定用设施、原料及辅料、水、器具、动物等应符合“凡例”的要求。

2  制造

2.1  专用原材料

2.1.1  HIV抗原

选用合成肽、重组蛋白或病毒裂解的纯化抗原，包被用抗原应含有HIV-1/HIV-2主要抗原组份。抗原的纯度和分子量、效价及功能性实验等应予以测定并符合相应的标准。

2.1.2  辣根过氧化物酶（或其他适宜标记的酶）

辣根过氧化物酶的RZ值应不低于3.0，其他酶的纯度应符合相应的要求。

2.1.3  阳性对照用血清或血浆

HIV-1抗体阳性对照应为HIV-1抗体阳性的人血清或血浆，HIV-2抗体阳性对照可用经相应抗原免疫后HIV-2抗体阳性的动物血清或血浆。

2.1.4  阴性对照用血清或血浆

HIV抗体检测为阴性的人血清或血浆。

2.1.5  微孔板

CV（%）应不高于10%。

2.2  制备程序

2.2.1  HIV抗原的纯化

采用盐析法、离子交换层析法或其他适宜的方法进行纯化，纯度用非还原性SDS-PAGE或其他方法进行测定。纯化后抗原的活性、纯度应符合要求，于低温下保存。

2.2.2  酶标记抗原的制备

采用常规过碘酸钠-乙二醇法或其他适宜方法对纯化的HIV抗原进行标记。酶标记抗原的活性、纯度应符合要求，加入适当保护剂于低温下保存。

2.2.3  包被抗原浓度和酶标记抗原浓度的选定

采用方阵滴定法或其他方法选择最佳包被抗原浓度和酶标记抗原的工作浓度。

2.2.4  包被板的制备

采用最佳包被浓度的抗原包被于微孔板孔内，经封闭、干燥和密封处理后，保存于2～8℃。对包被板须抽样检定，应符合3.1.1～3.1.4项和3.1.7项要求。

2.2.5 阳性对照

选用HIV抗体为阳性的人血清或血浆，或经相应抗原免疫后HIV-2型抗体阳性的动物血清或血浆，经60℃加温1小时处理后，除菌过滤，置2～8℃保存。

2.2.6 阴性对照

选用HIV抗体检测为阴性的5份以上人血清或血浆混合，经60℃加温 1小时处理后，除菌过滤，置2～8℃保存。

2.2.7反应时间的设置

检测过程中加入样本后反应时间应不低于60分钟，加入酶结合物后反应时间应不低于30分钟，加入显色液后反应时间应不低于30分钟。

2.3 半成品检定

按3.1项进行。

2.4 成品

2.4.1 分批

应符合“生物制品分批规程”规定。

2.4.2 分装与冻干

应符合“生物制品分装与冻干规程”规定，分装或冻干后保存于2～8℃。

2.4.3 规格

应为经批准的规格。

2.4.4 包装

应符合“生物制品包装规程”规定。

3 检定

3.1 半成品检定

3.1.1 阴性参考品符合率

用国家参考品或经国家参考品标化的参考品进行检定，应符合要求。

3.1.2 阳性参考品符合率

用国家参考品或经国家参考品标化的参考品进行检定，应符合要求。

3.1.3 最低检出限

用国家参考品或经国家参考品标化的参考品进行检定，应符合要求。

3.1.4 精密性

用国家参考品或经国家参考品标化的参考品进行检定，CV（%）应不高于15%（n=10）。

3.1.5无菌检查

依法检查（附录 XII A）含有蛋白成分的液体组分，半成品加防腐剂分装后留样做无菌检查，采用直接接种法，应符合规定。

3.1.6  水分

冻干组分水分应不高于3.0% （附录 VII D）。

3.1.7 稳定性试验

试剂各组份放置37℃至少6天（有效期为12个月），检定结果应符合3.1.1～3.1.4项要求。

3.2  成品检定

3.2.1  物理检查

3.2.1.1  外观

液体组分应澄清透明，无沉淀物或絮状物；冻干组分应呈白色或棕色疏松体。

3.2.1.2  溶解时间

冻干组分应在3分钟内溶解。

3.2.2阴性参考品符合率

同3.1.1项。

3.2.3阳性参考品符合率

同3.1.2项。

3.2.4 最低检出限

同3.1.3项。

3.2.5精密性

同3.1.4项。

3.2.6 稳定性试验

出厂前进行，方法同3.1.7项。

4 保存、运输及有效期

于2～8℃避光保存，有效期自组装之日起计算，按批准的有效期执行。

5 使用说明

应包括以下主要内容：

【制品名称】

通用名称：人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒（双抗原夹心酶联免疫法)

汉语拼音：Renlei Mianyi Quexian Bingdu Kangti Zhenduanshijihe (Shuangkangyuanjiaxin meilianmianyifa)

英文名称：Diagnostic Kit for Antibodiy to Human Immunodeficiency Virus (Double Antigen Sandwich - ELISA)

【定    义】

本品系由人类免疫缺陷病毒I型和II型（HIV-1/HIV-2）抗原（合成肽、基因重组蛋白或病毒裂解的纯化抗原）包被的微孔板和HIV-1/HIV-2抗原酶标记物及其他试剂组分制成，应用双抗原夹心酶联免疫法原理检测人血清或血浆中的HIV-1和HIV-2抗体。

【试剂盒组成】

本试剂盒应包括下列主要成份：

(1) 包被HIV抗原的微孔板

(2) HIV抗原的酶标记物

(3) 底物及其稀释液

(4) 洗涤液

(5) 阳性对照和阴性对照

(6) 终止液

【使用方法】

① 每次实验，每板设阴性、阳性对照孔和（或）空白对照孔，在对应的孔中分别加入规定量的待测样品（如样品需稀释，应先加入稀释液）及试剂盒对照，置规定温度反应规定时间后，用洗涤液洗涤规定的次数，拍干。

② 每孔分别加入规定量的HIV抗原酶标记物（空白孔不加），置规定温度反应规定时间后，用洗涤液洗涤规定的次数，拍干。

③ 每孔加规定量的底物A和B溶液，在规定的温度下，避光显色规定时间后加入终止液。

【结果判定】

使用酶标仪，按规定波长测定各孔吸光值（A值）。各生产单位应对其试剂盒阴性对照和阳性对照的测定值及cutoff值计算、阴性和阳性结果判定提出明确的标准。

【注意事项】

(1) 本试剂的使用单位必须是经当地卫生行政部门批准的HIV初筛实验室。

(2) 整个HIV检测必须符合《全国艾滋病检测工作规范》，严格防止交叉感染。操作时必须戴手套、穿工作衣，严格健全和执行消毒隔离制度。

(3) HIV-1/HIV-2抗体测定结果的判定必须以酶标仪读数为准。

(4) 试验中所用样品、洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。剩余样品及废弃物应经121℃处理30分钟，或选用合适的消毒剂（如5.0g/L的次氯酸钠等）处理30分钟后废弃。

(5) 不同批号的试剂盒组份不得混用。

【保存及有效期】

于2～8℃避光保存，在有效期内使用。

【执行标准】

【批准文号】

【生产企业】

【企业名称】

【生产地址】

【邮政编码】

【电话号码】

【传真号码】

【网    址】