附录Ⅶ K人血白蛋白铝残留量测定法

本法系用原子吸收分光光度法测定人血白蛋白制品中残留的铝含量。

测定法   按表1精密量取供试品、100ng / ml标准铝溶液（精密量取100μg / ml 标准铝溶液0.1ml，置100ml量瓶中，用0.15mol/L硝酸溶液稀释至刻度），分别制备空白对照溶液、供试品溶液和标准铝加供试品的混合溶液。照原子吸收分光光度法（附录Ⅱ B）测定，选择铝灯，测定波长为309.3nm、狭缝为0.7nm。按表2设置石墨炉的干燥、灰化、原子化等炉温程序，精密量取空白对照溶液、供试品溶液和标准铝加供试品的混合溶液各30μl，分别注入仪器，读数。按下式计算

供试品铝含量（μg / L）=20×（S0－B）×12.5

———————————

S－ S0

式中B为空白对照溶液读数；

S0为供试品溶液读数；

S为标准铝加供试品的混合溶液读数；

20为标准铝加供试品的混合溶液中标准铝的含量，μg/L；

12.5为供试品稀释倍数。

表1空白、供试品及混合溶液的制备

|  | 空白对照溶液 | 供试品溶液 | 混合溶液 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供试品/ml | — | 0.2 | 0.2 |
| 标准（100 ng/ml）/ml | — | — | 0.5 |
| 0.15mol/L HNO3/ml | 2.5 | 2.3 | 1.8 |

表2炉温控制程序

| 程序 | 步骤 | 温度/℃ | 时间 /秒 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 爬坡时间+保持时间 |
| 1 | 预热 | 80 | 0+10 |
| 2 | 干燥 | 220 | 120+5 |
| 3 | 灰化 | 1200 | 10+20 |
| 4 | 原子化 | 2600 | 0+5 |
| 5 | 清除 | 2650 | 0+5 |

【附注】（1）供试品和标准铝取量可根据仪器性能进行适当调整，使读数在所用仪器可准确读数范围内。

（2）表2列出的炉温控制程序可根据仪器性能作适当调整。

（3）尽量避免使用玻璃容器。