梅毒快速血浆反应素诊断试剂

Meidu Kuaisuxuejiangfanyingsu Zhenduanshiji

Syphilis Rapid Plasma Reagin (RPR)

本品系用性病实验室玻片试验（VDRL）抗原重悬于含有炭末的特制溶液中制成，检测人血清或血浆中的反应素，用于临床辅助诊断梅毒。

1 基本要求

生产和检定用设施、原料及辅料、水、器具、动物等应符合“凡例”的有关要求。

2  制造

2.1  专用原材料

- 2.1.1  VDRL抗原及VDRL缓冲盐水

应符合本品附录的规定。

2.1.2 再混悬液

为含有乙二胺四乙酸二钠、氯化胆碱、炭末、防腐剂的磷酸盐缓冲液。其中炭末直径应小于20μm。

2.1.3  纸卡

白色纸卡上印制18mm直径圆圈若干个，纸卡表面光滑，不渗水，不起毛，不吸附蛋白质。

2.1.4  专用滴头或相应器材

使用专用滴头或相应器材，每滴量应符合要求。

2.1.5阳性对照

反应素检测应为阳性。

2.1.6阴性对照

反应素检测应为阴性。

2.2  制备程序

2.2.1  用VDRL缓冲盐水将VDRL抗原配成悬液。

2.2.2  离心弃去上清，沉淀物以“再混悬液”制成均匀的灰黑色混悬液。

2.2.3  阳性对照

选用反应素检测为阳性的5份以上人血清或血浆混合。经60℃加温1小时处理后，除菌过滤，于低温保存。也可选用其它适宜的阳性对照。

2.2.4 阴性对照

选用反应素检测为阴性的5份以上人血清或血浆混合。经60℃加温1小时处理后，除菌过滤，于低温保存。也可选用其它适宜的阴性对照。

2.3  半成品检定

按3.1项进行。

2.4 成品

2.4.1分批

应符合“生物制品分批规程”规定。

2.4.2分装

应符合“生物制品分装和冻干规程”，分装后保存于2~8℃。

2.4.3 规格

应为经批准的规格。

2.4.4 包装

应符合“生物制品包装规程”规定。

3  检定

3.1 半成品检定

3.1.1阳性参考品符合率

用国家参考品或经国家参考品标化的参考品进行检定，应符合要求。

3.1.2 阴性参考品符合率

用国家参考品或经国家参考品标化的参考品进行检定，应符合要求。

3.1.3效价测定

取标明效价的阳性参考血清3份，分别做2倍系列稀释，按“++++～+”或“－”判定凝集反应结果。待检RPR试剂与3份阳性参考血清反应，血清效价均应达到1/2或以上。

3.2 成品检定

3.2.1 外观

RPR试剂应为灰黑色均匀悬液，不应有摇不散的凝块或杂质。

3.2.2 阳性参考品符合率

同3.1.1项。

3.2.3 阴性参考品符合率

同3.1.2项。

3.2.4效价测定

同3.1.3项。

4  保存、运输及有效期

于2～8℃避光保存，有效期自组装之日起计算，按批准的有效期执行。

- 使用说明

使用说明书应包括以下主要内容：

【制品名称】

通用名称：梅毒快速血浆反应素诊断试剂

汉语拼音：Meidu Kuaisuxuejiangfanyingsu Zheduanshiji

英文名称：Syphilis Rapid Plasma Reagin (RPR)

【定义】

本品系用VDRL抗原重悬于含有炭末的特制溶液中制成（RPR），检测人血清或血浆中的反应素，供临床辅助诊断梅毒用。

【试剂盒组成】

本试剂盒应包括下列主要成分：

(1) RPR试剂

(2) 纸卡

(3) 阳性对照和阴性对照

(4) 反应标准图片（可印在说明书上）

【使用方法】

试验在23～29℃环境下进行。

1  定性试验

(1) 待检血清或血浆0.05ml(不需灭活)置于试验卡圈内，涂匀。

(2)滴加RPR试剂1滴于圈内血清中。

(3) 按每分钟100转摇动8分钟，肉眼观察结果。

2  效价测定

将待检血清做2倍系列稀释，试验方法和结果判定同定性试验。

【结果判定】

参考反应标准图片以阳性(++++、+++)(R)，弱阳性(++、+)(W)或阴性(-)(N)记录结果。

【注意事项】

(1) 试验应在23～29℃条件下进行。

(2)不同批试剂组分不得混用。

(3)试剂盒应按含有传染性材料对待。

(4)RPR检测属血清反应素试验，可能出现生物学假阳性，应结合临床病史或以梅毒螺旋体特异性抗体试验验证后做出诊断。

【保存及有效期】

于2～8℃避光保存，在有效期内使用。

【执行标准】

【批准文号】

【生产企业】

企业名称

生产地址

邮政编码

电话号码

传真号码

网址

- 附录

性病实验室玻片试验(VDRL)抗原制造及检定方法

附录：性病实验室玻片试验(VDRL)抗原制造及检定方法

本品系以纯化的心磷脂、卵磷脂和胆固醇按比例配制而成，供制备RPR试剂和TRUST试剂用。

1 基本要求

生产和检定用设施、原料及辅料、水、器具、动物等应符合“凡例”的有关要求。

2  制造

2.1  专用原材料

2.1.1  心磷脂、卵磷脂、胆固醇：符合化学纯要求。

- 2.1.2  VDRL缓冲盐水(pH值为6.0±0.1)

甲醛溶液(中性) 		     0.5ml

磷酸氢二钠（Na2HPO4）      0.037g

磷酸二氢钾（KH2PO4 ）       0.17g

氯化钠（NaCl）            10.00g

蒸馏水               加至1000ml

  - 制备程序

- 2.2.1 抗原配制

含心磷脂0.030%，胆固醇0.9%和适量卵磷脂的乙醇溶液，混匀后密封保存。

2.2.2 抗原悬液配制：用VDRL缓冲盐水将VDRL抗原稀释10倍，配成抗原悬液。检定用的VDRL抗原应不低于0.5ml。该悬液只在配制当天使用。

- 3  检定

应在23~29℃环境下进行。

- 3.1  外观

应为无色透明溶液，无沉淀或杂质。

- 3.2  血清学检定

- 用国家参考品或经国家参考品标化的参考品进行检定，应符合要求。

- 3.2.1  玻片定性试验

在玻片上两个并排圆圈(14mm直径)中各加0.05ml参考血清，再分别加入1滴(45滴/ml)待检及标准抗原悬液，摇动玻片4分钟，每分钟180次，在3分钟内于100倍的显徽镜下观察结果。结果判定如下：

阳性反应(+++~++++)：中等及大的凝块，溶液清亮(R)。

弱阳性反应(+~++)： 可见小的颗粒聚集物(W)。

可疑反应(±)：可见到细小粗糙物，分布不规则。

阴性反应(-)：抗原颗粒均匀分布，无块状物(N)。

血清学评定： 待检抗原在阴性参考血清中应皆为阴性。如出现可疑的假阳性反应，可用标准抗原作对照进行重试。标准抗原阴性而待检抗原仍呈假阳性者，判为不合格。待检抗原和标准抗原在同一份阳性血清中的反应相差“+”者为有意义的差异，这种差异应不高于阳性血清份数的25%，在阳性标准血清中，有1份出现阴性反应者评为不合格。

- 3.2.2  玻片定量试验

将强阳性血清3份用生理盐水稀释成1∶1、1∶2、1∶4、1∶8、1∶16、1∶32，吸取每个稀释度的血清按玻片定性试验(3.2.1项)进行测定。待检抗原的效价低于标准抗原效价2个稀释度者判为不合格。

- 4  保存及有效期

于室温(23～29℃)避光保存，自组装之日起有效期2年。