梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂

Meidu Jiabenanhong Bujiarexueqingshiyan Zhenduanshiji

Syphilis Toluidine Red Untreated Serum Test (TRUST)

本品系用性病实验室玻片试验（VDRL）抗原重悬于含有甲苯胺红的特制溶液中制成，检测人血清或血浆中的反应素，用于临床辅助诊断梅毒。

1 基本要求

生产和检定用设施、原料及辅料、水、器具、动物等应符合“凡例”的有关要求。

2  制造

2.1  专用原材料

- 2.1.1 VDRL抗原及VDRL缓冲盐水

应符合梅毒快速反应素诊断试剂附录的规定。

2.1.2再混悬液

为含有乙二胺四乙酸二钠、氯化胆碱、甲苯胺红、防腐剂的磷酸盐缓冲液。其中甲苯胺红直径应为2~3μm。

2.1.3  纸卡

白色纸卡上印制18mm直径圆圈若干个，纸卡表面光滑，不渗水，不起毛，不吸附蛋白质。

2.1.4 滴头或相应器材

使用专用滴头或相应器材，每滴量应符合要求。

2.1.5阳性对照

反应素检测为阳性。

2.1.6阴性对照

反应素检测为阴性。

2.2  制备程序

2.2.1  用VDRL盐水将VDRL抗原配成悬液。

2.2.2  离心弃去上清，沉淀物以“再混悬液”制成均匀的红色混悬液。

2.2.3  阳性对照

选用反应素检测为阳性的5份以上人血清或血浆混合。经60℃加温1小时处理，除菌过滤后于低温保存。也可选用其它适宜的阳性对照。

2.2.4 阴性对照

选用反应素检测为阴性的5份以上人血清或血浆混合。经60℃加温1小时处理，除菌过滤后于低温保存。也可选用其它适宜的阴性对照。

2.3  半成品检定

按3.1项进行。

2.4 成品

2.4.1分批

应符合“生物制品分批规程”规定。

2.4.2分装

应符合“生物制品分装和冻干规程”，分装后保存于2~8℃。

2.4.3 规格

应为经批准的规格。

2.4.4 包装

应符合“生物制品包装规程”规定。

3  检定

3.1 半成品检定

3.1.1阳性参考品符合率

用国家参考品或经国家参考品标化的参考品进行检定，应符合要求。

3.1.2 阴性参考品符合率

用国家参考品或经国家参考品标化的参考品进行检定，应符合要求。

3.1.3效价测定

取标明效价的阳性参考血清3份，分别做2倍系列稀释，按++++～+或－判定凝集反应结果。待检RPR试剂与3份阳性参考血清均应达到血清效价1/2或以上。

3.2 成品检定

3.2.1 外观

TRUST试剂应为红色均匀悬液，无摇不散的凝块或杂质。

3.2.2 阳性参考品符合率

同3.1.1项。

3.2.3 阴性参考品符合率

同3.1.2项。

3.2.4效价测定

同3.1.3项。

4  保存、运输及有效期

于2～8℃避光保存，有效期自组装之日起计算，按批准的有效期执行。

5  使用说明

【制品名称】

通用名称：梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂

汉语拼音：Meidu Jiabenanhong Bujiarexueqingshiyan Zhenduanshiji

英文名称：Syphilis Toluidine Red Untreated Serum Test (TRUST)

【定义】

本品系用VDRL抗原重悬于含有甲苯胺红的特制溶液中制成（TRUST），检测人血清或血浆中的反应素，供临床辅助诊断梅毒用。

【试剂盒组成】

本试剂盒应包括下列主要成分：

(1) TRUST试剂

(2) 纸卡

(3) 阳性对照和阴性对照

(4) 反应标准图片（可印在说明书上）

【使用方法】

试验在23~29℃环境下进行。

1  定性试验

(1) 待检血清或血浆0.05ml(不需灭活)置于试验卡圈内，涂匀。

(2) 滴加TRUST试剂1滴于圈内血清中。

(3) 按每分钟100转摇动8分钟，肉眼观察结果。

2  效价测定

将待检血清做2倍系列稀释，试验方法和结果判定同定性试验。

【结果判定】

参考反应标准图片以阳性(++++、+++)(R)，弱阳性(++、+)(W)或阴性(-)(N)记录结果。

【注意事项】

(1) 试验应在23～29℃条件下进行。

(2)不同批试剂组分不得混用。

(3)试剂盒应按含有传染性材料对待。

(4)TRUST属血清反应素试验，可能出现生物学假阳性，应结合临床病史或以梅毒螺旋体特异性抗体试验验证后做出诊断。

【保存及有效期】

于2～8℃避光保存，在有效期内使用。

【执行标准】

【批准文号】

【生产企业】

企业名称

生产地址

邮政编码

电话号码

传真号码

网址