附录XXX  重组人粒细胞刺激因子含量测定

色谱条件 用蛋白质与多肽分析用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；柱温为30℃±5℃，供试品保存温度4℃±0.5℃；以0.1%三氟乙酸的水溶液为流动相A液，以0.1%三氟乙酸的乙腈溶液为流动相B液，流速为1ml/分钟，检测波长214nm，按下表进行梯度洗脱。

| 编号 | 时间 （分钟） | A% | B% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 60 | 40 |
| 2 | 40.00 | 20 | 80 |
| 3 | 45.00 | 0 | 100 |
| 4 | 50.00 | 60 | 40 |
| 5 | 60.00 | 60 | 40 |

检查法 取1支标准品，按使用说明书复溶。根据供试品标示的蛋白含量、装量计算其蛋白浓度，将复溶后的标准品、供试品用20mmol/L醋酸-醋酸钠缓冲液（pH4.0）稀释至相同蛋白浓度。将供试品溶液和标准品溶液以相同进样体积分别注入液相色谱仪，进样量约为6μg。梯度洗脱，记录色谱图谱。标准品溶液、供试品溶液均进样3次。按下式计算：

重组人粒细胞集落刺激因子含量（g/ml）=CR×AX×nR÷AR÷nx

CR为标准品溶液的含量，g/ml;

AX为供试品溶液的平均峰面积；

AR为标准品溶液的平均峰面积；

nR为标准品溶液的稀释倍数；

nX 为供试品溶液的稀释倍数。